- 《红外热成像与超声波局部放电复合检测仪技术要求》

- 团体标准编制说明

- 一、任务来源

本项目根据中国西部开发促进会2026年团体标准制订计划，项目名称为《红外热成像与超声波局部放电复合检测仪技术要求》的制订任务。

- 二、项目背景

1.目的

本文件的制定旨在统一和规范红外热成像与超声波局部放电复合检测仪（以下简称“复合检测仪”）的产品组成、型号命名、技术性能、试验方法及检验规则，为电力设备带电检测领域提供一项科学、先进、可操作的团体标准。具体目的包括：

填补标准空白：目前国内外尚无针对红外热成像与超声波局部放电复合检测仪的综合技术标准，本文件的制定将填补该领域的标准缺失。

统一技术指标：明确复合检测仪在红外热成像性能（如测温范围、准确度、热灵敏度）、超声波检测性能（如中心频率、带宽、动态范围）以及复合性能（如数据融合同步误差）等方面的关键参数，解决当前市场上同类产品性能参差不齐、参数标注混乱的问题。

规范试验方法：针对每一项技术要求，规定科学、可复现的试验方法（如使用黑体辐射源校验测温准确度、使用超声波信号源校验传感器灵敏度等），为产品检测和质量评价提供统一依据。

指导制造与验收：为复合检测仪的制造商提供设计、生产和自检的技术准则，为电力用户、检测机构等需方提供产品选型、进场验收和定期检验的技术支撑。

2.意义

提升电力设备带电检测的可靠性与有效性：红外热成像与超声波局部放电检测是两种互补性极强的带电检测技术。红外热成像对电流致热、电压致热类缺陷敏感，可发现设备连接不良、过负荷、绝缘老化等热性故障；超声波局部放电检测对局部放电类缺陷反应迅速，可发现绝缘内部气隙、表面污秽、金属颗粒等放电性缺陷。将两者集成于一台仪器，并实现数据融合分析，能够同时获取设备的热特征和声特征，显著提高缺陷发现的准确率和早期预警能力，降低漏检和误判风险。

提高检测工作效率，降低作业成本：传统方式下，检测人员需分别携带红外热像仪和超声波局放检测仪两台设备，分别进行两次巡检，然后手动关联两组数据，过程繁琐且易出错。复合检测仪实现“一次巡检、两类数据、融合分析”，大幅缩短现场检测时间，减轻人员劳动强度，同时减少了设备采购和维护成本，具有显著的经济效益。

促进检测技术的发展：通过对同步采集误差、融合显示方式、关联存储、缺陷辅助诊断等功能提出了具体要求，推动带电检测从“单参数、人工判读”向“多参数、智能辅助诊断”的转变，有利于加速电力设备状态监测技术的数字化转型。

引导行业健康有序发展：通过设定合理、先进的技术门槛（如红外像素不低于320×240、热灵敏度不大于0.1℃、超声波动态范围不小于40dB等），淘汰技术落后、质量低劣的产品，鼓励企业加大研发投入，提升产品核心竞争力，推动复合检测仪产业向高质量方向发展。

3.必要性

电力设备安全运行的迫切需求：随着电网规模不断扩大，电力设备数量激增，对设备状态的实时、准确掌握成为保障电网安全运行的关键。而红外热成像和超声波局部放电检测是发现设备潜伏性故障的有效手段，但单一检测方法存在局限性，复合检测能够通过多物理量的交叉验证，提供更可靠的诊断结论。因此，电力行业迫切需要一种将两者有机集成的检测仪器。

现有标准体系存在空白：目前，国内已有针对独立红外热像仪的标准（如GB/T 19870《工业检测型红外热像仪》）、针对独立超声波局放检测仪的标准（如DL/T 1416《超声波法局部放电测试仪通用技术条件》），以及针对高电压试验中局部放电测量的通用标准（如GB/T 7354《高电压试验技术 局部放电测量》、GB/T 42287《高电压试验技术 电磁和声学法测量局部放电》）。然而，这些标准均未涉及红外与超声复合检测场景下的特殊要求，特别是“数据融合”相关的性能指标（如同步性、关联存储、融合显示等）未作规定。此外，复合检测仪在电气安全、电磁兼容、环境适应性等方面可能因集成度提高而产生新的风险，现有单项标准难以完全覆盖。

市场产品良莠不齐，用户选型困难：近年来，多家仪器厂商推出了形式各异的复合检测仪产品，包括以红外为主、超声为辅，或者两者并重；数据融合方式五花八门；性能参数标注混乱，如超声传感器灵敏度、动态范围等关键指标缺失或虚标。电力用户在采购时缺乏统一的评价依据，难以对不同厂家的产品进行客观比较，导致采购决策困难，购得性能不符合实际需求的产品。

保障检测数据的一致性与可比性：电力系统通常需要对同一设备进行周期性检测，以进行趋势分析。由于缺乏统一标准，不同厂家、不同型号的复合检测仪在数据采集、处理、存储格式上存在差异，导致历次检测数据难以有效比对和融合分析。本标准规定了数据存储应包含检测时间、检测位置、环境参数等附件信息，并要求红外与超声数据在同一文件中关联存储，为建立统一设备状态数据库给出一定的技术参照。

- 三、起草单位和主要工作成员及其所作工作

1.起草单位

本文件由上海同赞实业发展有限公司提出，由中国西部开发促进会归口。

本文件由上海同赞实业发展有限公司等共同起草。

2.主要工作成员及其所做工作

本文件主要工作及工作职责见表1。

表1 主要起草人及工作职责

| 起草单位 | 工作职责 |
| --- | --- |
| 上海同赞实业发展有限公司 | 负责标准编制的统筹规划与组织协调，牵头标准整体框架设计、核心技术条款编写与试验方案制定；组织行业调研与内部研讨会，汇总各方意见并修改完善标准文本；负责标准立项、送审全流程的推进工作。 |
| 电网公司 | 负责电力行业检测需求调研与技术验证，参与红外热成像、超声波检测性能指标及复合检测要求的制定；验证标准技术参数的合理性与工程适用性。 |
| 设备制造企业 | 参与电气安全、电磁兼容、环境适应性试验方法的制定；提供计量检测技术支撑。 |

  - 四、标准的编制原则

标准编制小组在编制标准过程中，以国家、行业现有的标准为制定基础，结合我国目前的行业现状，按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定及相关要求编制。

  - 五、标准编制过程

1.标准调研

2026年1月，由上海同赞实业发展有限公司牵头，联合其他相关单位成立标准起草工作组，明确职责分工与时间节点。工作组调研了国内外复合检测仪的技术发展现状，以及电网运维单位和设备制造企业的现有技术水平，梳理了电力带电检测的实际需求与行业痛点，收集了相关国家、行业标准及技术文献，明确了标准编制的核心方向、技术内容等。

2.标准立项

2026年2月，工作组基于调研成果完成标准大纲与立项材料编制，向中国西部开发促进会提交立项申请。经协会批准，将本标准纳入2026年团体标准制订计划。

3.形成标准草案

2026年3月-4月，工作组严格按照GB/T 1.1-2020要求，结合行业实践经验与技术发展水平，开展标准文本起草工作。期间组织内部专题研讨会，针对产品组成、核心性能指标、复合检测要求、试验方法等关键内容进行反复论证修改，形成标准工作组讨论稿。

4.形成征求意见稿

2026年5月，工作组对标准工作组讨论稿进行了全面的校核、修改与完善，重点核对了标准内容与现行国家、行业标准的协调性，优化了各章节的技术条款、参数指标与操作要求，形成了标准征求意见稿及配套编制说明。

六、试验验证的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益

1.试验验证分析

编制组依据标准文本第6章“试验方法”，选取了不同厂家的复合检测仪样品进行了全面验证试验。主要验证结论如下：

功能验证：样品可实现规定的基本功能，特别是数据融合显示功能，可将红外热图与超声波幅值在同一界面关联显示。

红外性能验证：在-20℃至350℃测温范围内，样品最大测温误差在±2℃或±2%以内，热灵敏度（NETD）均优于0.1℃（100mK）。

超声波性能验证：传感器中心频率均在40kHz±2kHz范围内，动态范围大于40dB，音频下变频功能正常。

复合性能验证：红外与超声波数据采集的同步误差实测均小于0.3秒，满足5.5.1条“不大于0.5秒”的要求。同一检测文件能完整关联存储两类数据。

环境与安全性验证：样品在-10℃和50℃环境下均能稳定工作4小时以上；绝缘电阻、介电强度等电气安全指标符合设计要求。

试验结果表明，标准中设定的技术指标合理、可验证，试验方法可行。

2.综述报告

本标准首次系统性地规定了红外热成像与超声波局部放电复合检测仪的技术要求。标准内容涵盖了产品组成与型号、功能性能、电气安全、电磁兼容、环境适应性等全要素，并详细给出了对应的试验方法和检验规则。核心技术指标如红外测温准确度、热灵敏度、超声波传感器频率、动态范围、数据融合同步性等，均参考或引用了GB/T 19870、DL/T 1416、GB/T 38238等现行有效标准，保持了与国家、行业标准体系的协调一致。

3.技术经济论证

（1）技术可行性

本标准基于成熟的红外热成像与超声波检测技术制定，核心性能指标均经过工程实践验证，试验方法采用行业通用的计量检测手段，无需特殊设备即可实施。标准兼顾了技术先进性与实用性，既符合当前行业技术发展水平，又为未来技术升级预留了空间，具备广泛的适用性。

（2）经济合理性

统一的标准可避免企业重复制定企业标准，可降低产品研发、检验成本；规范产品质量可减少因设备性能不达标导致的检测失误，避免电力设备故障带来的巨额经济损失；提升检测效率可缩短停电时间，提高电网供电可靠性，带来显著的间接经济效益。

4.预期的经济效益、社会效益和生态效益

（1）经济效益

通过标准化，可提升产品质量和互换性，促进优胜劣汰，优化市场竞争格局。用户可依据标准采购性能可靠的设备，提高电力设备巡检效率和故障检出率，减少非计划停电损失。

- 社会效益

提高了电力系统的供电可靠性，保障了工业生产和社会民生用电的稳定。同时，推动了红外、超声波等无损检测技术在电力行业的深度融合与规范化应用，提升行业整体技术水平。

- 生态效益

通过及时发现和诊断电力设备早期缺陷，可有效预防设备故障升级甚至烧毁，避免了因设备损坏带来的金属、绝缘油等材料浪费和环境污染。长效的设备管理也符合低碳、节约的绿色发展理念。

七、与国际、国外同类标准技术内容的对比情况。

无。

八、以国际标准为基础的起草情况，以及是否合规引用或者采用国际国外标准，并说明未采用国际标准的原因

无。本文件自主制定。

九、标准主要内容

本文件按照 GB/T 1.1-2020 编制，共设置8个核心章节，主要规定了红外热成像与超声波局部放电复合检测仪的以下核心技术内容：

范围：明确了本标准适用于电力设备带电检测用复合检测仪的制造、检验和验收。

规范性引用文件：列出了本标准引用的GB/T 191、GB/T 4208、GB 4793.1、DL/T 664、DL/T 1416等国家标准、行业标准。

术语和定义：对“红外热成像模块”“超声波局部放电检测模块”“数据融合”三个核心术语进行了定义。

产品组成与型号：规定了仪器的6大组成部分，按超声波传感器类型（空气传导型A型、接触型C型）和红外探测器类型进行分类，并给出了型号命名规则示例。

技术要求：这是标准的正文核心，详细规定了：

工作条件：环境温度-10℃～50℃，连续工作时间不少于4小时。

功能要求：包括红外热成像与测温、超声波检测与音频输出、数据融合显示、存储、处理、通信等8项基本功能，以及放电定位、自动报告等4项特色功能。

红外性能：探测器像素≥320×240，测温范围-20℃～350℃，准确度±2℃或±2%，热灵敏度≤0.1℃（100mK）。

超声波性能：中心频率40kHz±2kHz，带宽20kHz～80kHz，增益调节≥40dB，动态范围≥40dB。

复合性能：同步采集时间差≤0.5秒，支持数据融合关联显示，具备缺陷辅助诊断功能。

电气安全、电磁兼容、环境适应性、电源适应性等要求。

试验方法：针对第5章的各项技术要求，给出了具体、可操作的试验方法，如使用黑体辐射源验证测温准确度、使用超声波信号源验证传感器性能等。

检验规则：规定了出厂检验和型式检验的项目、抽样方法和判定规则。

标志、包装、运输和贮存：对产品标识、防护包装、运输条件和贮存环境提出了明确要求。

  - 十、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准及相关标准协调配套情况

本文件在编制过程中，始终遵循我国现行有关法律法规的要求，并与相关强制性国家标准、推荐性国家标准及行业标准保持了良好的协调配套关系。

与强制性国家标准的关系：本文件引用了GB 4793.1《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求》中的条款，确保产品的电气安全性能符合强制性标准的规定。本文件未设置任何与现行法律法规相冲突的条款。

与推荐性国家标准的关系：本文件的核心技术内容，如红外热成像性能（GB/T 38238、GB/T 19870）、局部放电测量方法（GB/T 7354、GB/T 42287）、电磁兼容性（GB/T 17626系列、GB/T 18268.1）等，均直接引用或参照了现行有效的国家标准，确保了技术指标的科学性和权威性。

与行业标准的关系：本文件充分考虑了电力行业的特定需求，引用了DL/T 664《带电设备红外诊断应用规范》和DL/T 1416《超声波法局部放电测试仪通用技术条件》等核心行业标准，使本文件既保持了通用性，又体现了电力行业应用的专业性。

  - 十一、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

  - 十二、标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议该标准作为推荐性团体标准。

  - 十三、贯彻标准的要求和措施建议，包括（组织措施、技术措施、过渡办法）

由于本文件首次制定，没有特殊要求。

  - 十四、废止现有有关标准的建议

无。

团体标准工作组

2026年5月